TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

BÀI LUẬN MÔN HỌC

CƠ SỞ ĐIỆN SINH HỌC

Đề tài:

TÌM HIỂU VỀ TÍN HIỆU ĐIỆN MẮT

VÀ NHỮNG THIẾT BỊ ỨNG DỤNG HIỆN NAY

Sinh  viên thực hiện:  Lớp ĐTYS – K51

- Nguyễn Thị Hà

- Hà Minh Hải

Giáo viên hướng dẫn:  TS. Phan Văn Kiên

Hà Nội – 04/2010

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	2

LỜI NÓI ĐẦU	4

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG	5

1.1.	DANH SÁCH THÀNH VIÊN	5

1.2.	GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	5

PHẦN 2: CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA MẮT NGƯỜI	6

2.1.	TỔNG QUAN	6

2.2.	CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN CHÍNH	7

2.2.1. Giác mạc (cornea)	7

2.2.2. Thủy dịch (Aqueous humor)	8

2.2.3. Đồng tử ( pupil), mống mắt ( Iris)	9

2.2.4. Thủy tinh thể ( Lens)	10

2.2.5. Dịch kính (Vitreuos humour or Vitreuos humor)	10

2.2.6. Võng mạc (retina)	11

2.2.7. Cơ vận nhãn (Muscle)	12

2.3.	DẪN TRUYỀN THỊ GIÁC	12

PHẦN 3: BẢN CHẤT VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG  CỦA CÁC LOẠI TÍN HIỆU ĐIỆN MẮT	14

3.1.	GIỚI THIỆU CHUNG	14

3.2.	ĐIỆN ĐỒ CẦU MẮT – EOG	15

3.2.1. Nguồn gốc của điện đồ cầu mắt - EOG	15

3.2.2. Nguyên lý thu nhận tín hiệu EOG	18

3.2.3. Cách đặt điện cực và dạng tín hiệu thu được	23

3.2.4. Ghi nhận tín hiệu nhiễu	26

3.3.	ĐIỆN ĐỒ VÕNG MẠC	27

3.3.1. Nguồn gốc của tín hiệu	27

3.3.2. Nguyên lý thu nhận tín hiệu điện đồ võng mạc ERG	28

3.3.2.1	Nguyên tắc chung	28

3.3.2.2.	Phương pháp thực hiện	31

3.3.3. Điện cực và dạng tín hiệu thu được	33

3.3.4. Các dạng tín hiệu nhiễu	36

PHẦN 4: CÁC THIẾT BỊ SỬ DỤNG TRONG ĐIỆN MẮT	38

4.1	THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN ĐỒ CẦU MẮT (EOG)	38

4.1.1. Bộ khuếch đại	38

4.1.2. Bộ lọc tần số	40

4.1.3. Máy vẽ đồ thị	41

4.1.4. Các điện cực ghi nhận	42

4.2.	THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN ĐỒ VÕNG MẠC (ERG)	42

PHẦN 5: DẠNG TÍN HIỆU MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP	43

5.1.	VIÊM SẮC TỐ VÕNG MẠC VÀ CÁC BỆNH LIÊN QUAN	43

5.2.	CHỨNG LOẠN DƯỠNG TẾ BÀO NÓN VÀ TẾ BÀO QUE	45

5.3.	CHỨNG RỐI LOẠN HOÀNG ĐIỂM	46

5.4.	ĐỘNG MẠCH TRUNG TÂM VÕNG MẠC BỊ TẮC	46

PHẦN 6: TỔNG KẾT	48

# LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, nền kinh tế nước ta đang phát triển mạnh mẽ, đời sống xã hội cũng được nâng cao nên vấn đề sức khỏe ngày càng được mọi người quan tâm hơn. Ngành Điện tử Y sinh cũng vì thế càng cần phát triển hơn, cần có những nghiên cứu, ứng dụng thực tế hơn. Nhưng để đạt được điều đó các kỹ sư thiết kế ngoài những kiến thức và kỹ năng chuyên ngành điện tử thì cũng cần có một số kiến thức cơ bản về cấu tạo và hoạt động chức năng của các cơ quan, các phương pháp đo đạc thăm dò chức năng của các cơ quan và hệ thống cơ quan của cơ thể. Qua đó hiểu được các phương pháp ứng dụng thăm dò, đo đạc các chức năng này trong chuẩn đoán, điều trị.

Do đó, nhóm em đã chọn đề tài tìm hiểu về tín hiệu điện mắt. Qua đề tài của mình nhóm em mong muốn có thể tìm hiểu được nguyên lý cơ sở điện sinh học sinh ra tín hiệu điện mắt, các phương pháp, kỹ thuật xử lý tín hiệu. Đồng thời nhóm sẽ có những trang bị về các thiết bị ứng dụng hiện nay.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Phan Văn Kiên đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ nhóm em hoàn thành đề tài này. Trong quá trình thực hiện đề tài, do kiến thức còn hạn chế nên nhóm em không tránh khỏi sai sót, chúng em rất mong được sự nhận xét góp ý của  thầy  để bài luận của nhóm em được hoàn thiện hơn.

# GIỚI THIỆU CHUNG

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

| STT | Họ và tên | SHSV | Địa chỉ mail | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thị Hà | 20060975 | thuha_882001@yahoo.com |  |
| 2 | Hà Minh Hải | 20051052 | haminhhaiBME@gmail.com |  |

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Nhóm em chọn đề tài “ Tìm hiểu về tín hiệu điện mắt và các thiết bị ứng dụng hiện nay”.

Để có thể theo dõi một cách dễ dàng bài luận nhóm em xin đưa ra một vài giới thiệu sơ qua về đề tài như sau: Trước tiên để có thể tìm hiểu được bản chất của tín hiệu điện mắt thì nhóm em đã đưa ra cấu tạo giải phẫu của mắt. Sau đó phần chính nhóm em xin đi sâu vào tìm hiểu hai loại tín hiệu mắt phổ biến được sử dụng trong lâm sàng hiện nay đó là tín hiệu điện đồ cầu mắt (EOG) và tín hiệu điện đồ võng mạc (ERG). Tiếp đó chúng em xin giới thiệu sơ qua về một số tín hiệu được chẩn đoán là bệnh.

Do còn hạn chế về thời gian, và hiểu biết còn hạn hẹp nên những gì chúng em đề cập đến trong bài luận cũng chỉ mang tính chất tổng quan chưa thể chi tiết, cụ thể rõ ràng được. Nhóm em cũng rất hi vọng có thể phát triển hơn nữa để có thể đưa ra một bài luận chi tiết, đầy đủ hơn để có thể giúp đỡ mọi người trong học tập cũng như nghiên cứu.

Rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của tất cả mọi người.

# CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA MẮT NGƯỜI

Tìm hiểu về cấu tạo của mắt ban đầu hẳn ai cũng đặt ra những câu hỏi hết sức bình thường như: Làm sao mắt người có thể tự điều tiết để quan sát được những sự vật ở gần cũng như ở xa? Hai mắt cùng nhìn sự vật nhưng làm sao con người có thể thu nhận được một hình ảnh trung thực nhất? Mắt người thu nhận hình ảnh như thế nào, cấu tạo của mắt ra sao?... Và rất rất nhiều câu hỏi như thế nữa. Để có thể trả lời cho những câu hỏi đó, đồng thời để có thể hiểu về cơ sở điện sinh học của mắt trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cấu tạo giải phẫu của mắt.

TỔNG QUAN

Mắt người nằm trong hai lỗ hốc hai bên sống mũi, trên có gò lông mày và trán, dưới giáp xương má; là một hệ thống quang học phức tạp, giúp con người cảm nhận các bức xạ điện từ nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy. Đây chính là bộ phận phát hiện ánh sáng có cấu trúc hết sức phức tạp và là điều kỳ diệu mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Khi ánh sáng kích thích thì tại mắt sẽ có một hệ thống tiếp nhận và gửi các xung điện dọc theo thần kinh thị giác đến các vùng của vỏ não phân tích và hiển thị hình ảnh giúp con người các thể quan sát được mọi vật xung quanh.

Hình 2.1 Cấu tạo giải phẫu của mắt người

#### Mắt người gồm có nhãn cầu, hệ thần kinh và những bộ phận phụ thuộc như mí mắt, lông  mi, các cơ mắt, tuyến lệ, các màng tiếp hợp… Nhãn cầu là thành phần quan trọng nhất được đỡ bởi các cơ vận nhãn, nó được so sánh như một chiếc máy ảnh kỳ diệu vì đặc tính quang học chính xác của mình. Nhãn cầu gồm 3 lớp màng: Màng ngoài là củng mạc, màng giữa là màng bồ đào, màng trong là võng mạc. Nhìn vào hình 2.1 ở trên thì một phần củng mạc ở phía trước mắt biến đổi thành giác mạc. Sau giác mạc là thủy dịch. Tiếp theo là đồng tử, mống mắt, thủy tinh thể. Nằm sau thủy tinh thể là khối dịch lỏng gọi là dịch kính. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn cấu tạo chức năng của từng bộ phận.

CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN CHÍNH

### Giác mạc (cornea)

Ánh sáng đi vào mắt thông qua giác mạc. Giác mạc nối tiếp với củng mạc lồi ra phía trước được bọc bởi một lớp trong suốt gọi là kết mạc. Đây là vùng có cấu tạo giải phẫu rất đặc biệt và có vai trò sinh lý rất quan trọng của nhãn cầu. Giác mạc gồm 5 lớp có cấu tạo và chức năng như sau:

- Lớp biểu mô giác mạc

Gồm 5-7 lớp biểu mô xếp tầng rất trật tự, không sừng hóa. Lớp trên cùng là hai hàng tế bào mỏng dẹt, bề mặt có các vi nhung mao và các lỗ siêu lọc có nhiệm vụ trao đổi chất, chuyển hóa các chất và là nơi bám dính của màng nước mắt. Lớp trung gian có 2-3 lớp tế bào đa diện dạng xòe ngón tay hoặc nhánh. Các tế bào đáy hình trụ gắn chặt với tế bào đáy ở trước và liên kết với màng Bowman.

- Lớp màng Bowman

Lớp màng này là màng mỏng trong suốt áp sát vào lớp nhu mô. Màng Bowman có chức năng chống lại các tác nhân gây chấn thương cơ học và kháng khuẩn. Khi vùng này bị tổn thương thì tổ chức xơ mới sẽ thay thế làm cho vùng đó mất tính trong suốt.

- Lớp nhu mô

Chiếm 90% bề dày giác mạc. Bao gồm các sợi liên kết bản chất là các sợi collagen cùng các tế bào cố định và tế bào di động. Khi giác mạc bị tổn thương các tế bào cố định biến thành các nguyên bào sợi có khả năng phân chia, tổng hợp nên chất căn bản của tổ chức liên kết và thực bào những mảnh vụn của tế bào viêm, những sợ collagen bị hư hại. Còn các tế bào di động gồm các tế bào bạch cầu tới các khe kẽ giữa những lớp sợi, những tế bào giác mạc vùng rìa. Khi giác mạc bị viêm các tế bào di động tăng cao gây nên tình trạng thâm nhiễm bạch cầu ở vùng viêm. Cấu trúc đặc biệt của lớp nhu mô này góp phần tạo nên độ trong suốt của giác mạc.

- Lớp màng Descemet

Màng Descemet trong suốt có cấu tạo gồm các sợi rất nhỏ kết chặt với nhau nhờ chất căn bản làm nên đặc tính tương đối dai và đàn hồi. Các sợi màng này kéo dài liên tục tới góc tiền phòng tạo nên cấu trúc bè củng  mạc là nơi dẫn lưu thủy dịch từ tiền phòng ra ngoài.

- Lớp nội mô

Là một lớp tế bào hình lục giác xếp sát vào nhau trải để trên mặt sau của màng Descemet. Đây là các tế bào vĩnh viễn, số lượng tế bào là không đổi từ khi mới sinh ra và hầu như không có sự tái tạo. Khi một vùng nào đó của nội mô bị tổn thương thì các tế bào nội mô lân cận sẽ trải rộng để che phủ vùng bị thương do đó mật độ tế bào nội mô giảm. Do đó có thể sử dụng phương pháp xét nghiệm đếm tế bào nội mô để chuẩn đoán một số bệnh lý của mắt.

Giác mạc bình thường không có mạch máu, dinh dưỡng của giác mạc chủ yếu là do thẩm thấu từ hai cung mạch nông và sâu của vùng rìa từ thủy dịch và nước mắt. Giác mạc phục vụ như một màn bảo vệ trước mắt và cũng giúp ánh sáng tập trung vào võng mạc ở mặt sau của mắt.

Thủy dịch (Aqueous humor)

Thủy dịch là một chất lỏng trong suốt được sản sinh bởi thể mi (Ciliary body) – bao quanh mống mắt (Iris) để nuôi dưỡng mắt. Thủy dịch có đầy đủ các thành phần cấu tạo của máu tuy nhiên không có tế bào máu có nhiệm vụ cung cấp chất dinh dưỡng và oxy cho mắt. Đồng thời thủy dịch cũng có chức năng làm căng nhãn cầu đảm bảo một cấu trúc hình học thích hợp cho sự hình thành các hình ảnh rõ ràng, chính xác. Bình thường lượng thủy dịch được sản xuất và dẫn lưu cân bằng nên nhãn áp luôn ổn định, duy trì một áp suất 20-25 mmHg. Áp suất bên trong  mắt (nhãn áp) phụ thuộc vào lưu lượng của chất dịch này. Ở mắt người bình thường thì lượng thủy dịch được tạo ra trong mắt bằng với lượng thủy dịch được thải ra ngoài mắt. Nếu thủy dịch bị ứ đọng trong mắt, áp suất mắt tăng cao, điều đó có thể ảnh hưởng đến thị lực, có thể gây nên mù mắt nếu không được chữa trị kịp thời.

Hình 2.2 Giác mạc, thủy dịch, đồng tử, mống mắt, thủy tinh thể

Tiền phòng và hậu phòng đều chứa thủy dịch. Tiền phòng (Anterior chamber) là khoảng trống phía sau giác mạc và phía trước mống mắt được gọi. Còn hậu phòng (Posterior chamber) là khoảng trống quanh sau mống mắt và phần thắt ngang thủy tinh thể (lens). Thủy dịch được tiết ra từ thể mi tới hậu phòng rồi qua thủy tinh thể tới tiền phòng và luôn được dẫn lưu cân bằng để đảm bảo nhãn áp ổn định.

Đồng tử ( pupil), mống mắt ( Iris)

Đồng tử (pupil) còn gọi là con ngươi mắt, nó làm việc giống như màn chớp của máy ảnh để điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào mắt. Khi cường độ ánh sáng chiếu vào mắt lớn, đồng tử sẽ co lại để giảm lượng ánh sáng đi vào mắt. Nhưng ban đêm, khi ánh sáng rất ít, đồng tử lại giãn ra, cho thêm ánh sáng vào mắt để ta có thể nhìn thấy được.

Việc co giãn của đồng tử phụ thuộc vào sự co giãn của mống mắt (Iris) – phần bao quanh đồng tử, có màu đen hay xanh tùy thuộc vào tế bào sắc tố của từng người. Mống mắt có các khối cơ co bóp được giúp đồng tử có thể thay đổi kích thước. Đồng tử của mắt người bình thường có đường kính là 3.4 – 4.5 mm, và nó co vào hay giãn ra tùy thuộc vào lượng ánh sáng chiếu vào mắt. Khi đường kính nhỏ hơn 2 mm thì đó là chứng bệnh co đồng tử. Còn khi đường kính lớn hơn 5mm thì là chứng giãn đồng tử.

Thủy tinh thể ( Lens)

Thủy tinh thể (Lens) hay thấu kính mắt là một phần của nhãn cầu nằm sau đồng tử và mống mắt; là một thấu kính 2 mặt lồi, có cấu trúc trong suốt, dày khoảng 4 mm, rộng khoảng 9 mm để hội tụ ánh sáng vào võng mạc ở đáy mắt. Thủy tinh thể được bao bởi một màng bán thấm đối với nước và chất điện giải, có chức năng điều tiết để vật thể bên ngoài dù xa hay gần cũng có ảnh xuất hiện trên võng mạc. Nghĩa là thủy tinh thể có thể phồng nên hay xẹp xuống để thay đổi độ tụ giúp ta có thể nhìn mọi vật ở các khoảng cách khác nhau.

Đối với mắt bình thường thì thủy tinh thể có thể thay đổi để có nhìn các vật cách mắt từ 25 cm đến xa vô cùng. Khi khoảng cách nhìn bị giới hạn lại chỉ có thể nhìn những vật ở gần thì đó là bệnh cận thị. Còn khi chỉ có thể nhìn rõ những vật ở xa thì gọi là bệnh viễn thị. Khi thủy tinh thể bị đục (bệnh đục thủy tinh thể) thì cũng giống như tấm kính bị mờ, và không thể nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Nếu bị đục hoàn toàn, hình ảnh sẽ không vào được võng mạc khi đó sẽ gây mù.

Dịch kính (Vitreuos humour or Vitreuos humor)

Dịch kính hay còn gọi là dịch pha lê là phần dịch trong suốt, thể keo chứa đầy buồng sau của nhãn cầu phía sau thủy tinh thể và trước võng mạc. Dịch kính chiếm 6/10 dung tích toàn bộ nhãn cầu. Cấu tạo gồm 99 % là nước, có lướ collagen. Toàn bộ khối dịch kính được bao bọc bởi màng hyaloid mà bản chất là sự cô đặc của dịch kính ở phần ngoại biên. Màng hyaloid ở phía trước dính chặt với mặt sau thủy tinh thể bởi dây chẳng Wieger. Phía sau màng hyaloid dính với võng mạc ở hoàng điểm, gai thị và đôi khi còn dính với những mạch máu võng mạc.

Dịch kính có nhiệm vụ tiếp truyền các tia sáng từ ngoài vào đi tới võng mạc; đồng thời nó cũng tham gia vào việc nuôi dưỡng thủy tinh thể, võng mạc và giữ cho lớp thần kinh của võng mạc dính với lớp biểu mô sắc tố. Khi dịch kính thay đổi cấu trúc và thành phần hóa học có thể gây nên rất nhiều bệnh khác nhau.

Võng mạc (retina)

Võng mạc (retina) là một màng bên trong của đáy mắt. Võng mạc được cấu tạo bởi 10 lớp. Lớp ngoài cùng chứa sắc tố (ngăn cản sự phản xạ ánh sáng trong nhẫn cầu) và vitamin A (thành phần cần thiết để thành lập quang sắc tố). Các lớp tiếp theo được cấu tạo bởi các nơron chính: Các tế bào nón và tế bào que, tế bào ngang, tế bào lưỡng cực, tế bào amacrin, tế bào hạch. Sợi trục của tế bào hạch hợp lại thành dây thần kinh thị giác rời khỏi mắt tại vùng gai thị. Vùng này không có tế bào cảm thụ ánh sáng nên khi có ảnh rơi vào điểm ấy cũng không nhìn thấy vật. Đó chính là điểm mù (punctum caecum)

Hình 2.3 Các lớp tế bào võng mạc

Tế bào cảm nhận ánh sáng là tế bào que và tế bào nón. Mật độ các tế bào này không đều trên võng mạc. Các tế bào que dài rất nhạy với ánh sáng cho ta nhìn sự vật trong điều kiện thiếu ánh sáng, giúp cho tầm nhìn được xa hơn. Còn tế bào nón lại cần nhiều ánh sáng, nhưng lại cho ta nhận biết các chi tiết nhỏ của vật ta nhìn vào, đảm bảo tập trung thị lực vào một điểm và giúp phân biệt các màu khác nhau. Mật độ các tế bào này không đều trên võng mạc: càng xa trung tâm võng mạc thì các tế bào nón càng ít và tỷ lệ các tế bào que càng cao. Tế bào nón nằm tập trung vào một chỗ và nó quyết định độ tinh tường của mắt. Tại hoàng điểm (macula) phần trung tâm của võng mạc chỉ có các tế bào nón, là vùng có độ phân giải cao nên nhìn rõ nét từng chi tiết. Phần lớn nhất của võng mạc xung quanh hoàng điểm là võng mạc ngoại vi (peripheral retina) có độ phân giải thấp hơn, giúp cho chúng ta nhìn được xung quanh.

Tế bào thị giác (hay tế bào cảm nhận ánh sáng) gồm 3 vùng: đoạn ngoài, đoạn trong và vùng Synap. Đoạn ngoài chứa nhiều đĩa, bên trong chứa quang sắc tố. Đoạn ngoài của tế bào gậy mảnh, của tế bào nón dày hơn, hình chop. Đoạn trong chứa nhiều ty thể. Vùng Synap tiếp xúc với tế bào ngang và tế bào lưỡng cực.

Cơ vận nhãn (Muscle)

Cơ vận nhãn có tác dụng đỡ nhãn cầu và tham gia vào các vận động của nhãn cầu.

Hình 2.4 Cơ vận nhãn

Mỗi mắt có 6 cơ vận nhãn ngoại lai và 2 cơ vận nhãn nội tại. 6 cơ vận nhãn ngoại lai bao gồm 4 cơ thẳng (cơ thẳng dưới, cơ thẳng trên, cơ thẳng trong, cơ thẳng ngoài) và 2 cơ chéo (cơ chéo lớn và cơ chéo nhỏ). 2 cơ vận nhãn nội tại là cơ thể mi và cơ co thắt đồng tử.

## DẪN TRUYỀN THỊ GIÁC

Cơ chế cảm nhận ánh sáng là cơ chế quang hóa học và do tế bào que cảm nhận. Còn cơ chế nhìn màu do tế bào nón đảm nhận. Nhìn là sự phối hợp của cả hai cơ chế hóa học và vật lý, có sự tham gia của nhiều bộ phận như hệ thống thấu kính hội tụ của mắt, đồng tử, võng mạc, các receptor, đường dẫn truyền thần kinh và tring tâm nhận cảm cảm giác của vỏ não.

Sự kích thích ánh sáng phù hợp với mắt là những tia sáng nhìn được, có nghĩa là trong dải bước sóng khoảng 400 – 700 nm. Khi ánh sáng đến mắt thì sự tiếp nhận kích thích trước hết là do tế bào thị giác võng mạc đảm nhận. Sau đó thần kinh thị giác chuyển xung động lên đến trung tâm nhìn trên vỏ não ở vùng thùy chẩm. Nhờ có sự kết hợp hình ảnh của vật trên hai võng mạc và trên hai thùy chẩm của vỏ não mà con người có thể quan sát mọi vật xung quanh.

Trên đây là những kiến thức cơ bản nhóm về cấu tạo giải phẫu của mắt người. Nó chính là cơ sở để chúng ta tìm hiểu về tín hiệu điện mắt. Trong phần tiếp theo nhóm em xin trình bày về bản chất của tín hiệu điện mắt và cách thức thu nhận các tín hiệu đó.

# BẢN CHẤT VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
 CỦA CÁC LOẠI TÍN HIỆU ĐIỆN MẮT

Theo như tìm hiểu ở Phần I, thì receptor nhận cảm ánh sáng là tế bào que và tế bào nón ở võng mạc. Tế bào que thì có khả năng nhận cảm sáng – tối, giúp nhìn được vật có cường độ sáng từ mạnh đến mờ và nhìn được vật trong bóng tối. Tế bào nón thì chỉ nhạy cảm với ánh sáng có cường độ mạnh, giúp phân biệt rõ các đường nét và màu sắc của vật.  Và tín hiệu điện mắt đã dựa trên những đáp ứng của hai loại tế bào này với sự kích thích ánh sáng khác nhau. Sau đây nhóm em xin trình bày chi tiết hơn về hai phương pháp thu nhận tín hiệu điện mắt phục vụ trong chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt.

GIỚI THIỆU CHUNG

Trước đây thì người ta quan niệm, mắt là một vị trí có trường điện tế ổn định và không liên quan gì đến ánh sáng kích thích. Thực, trường này được phát hiện với mắt trong bóng tối hoàn toàn, hoặc với mắt nhắm lại. Điện thế nghỉ giữa giác mạc và dây thần kinh thị giác được đưa ra bởi một báo cáo của DuBois-Reymond năm 1849. Sau đó giác mạc được phát hiện là có điện thế dương hơn so với võng mạc và điện thế võng giác mạc được đưa ra từ đó. Võng mạc và giác mạc có thể được mô tả như một lưỡng cực cố định với cực dương tại giác mạc và cực âm tại võng mạc. Cường độ của điện thế giác mạc võng mạc này nằm trong khoảng từ 0.4 đến 1.0 mV. Một phần điện thế võng giác mạc này có thể được đo bởi các điện cực đặt trên bề mặt ở gần mắt. Do đó, điện thế đo được phụ thuộc vào hướng của mắt và được sử dụng để ghi nhận sự chuyển động của mắt trong điện đồ cầu mắt – điện nhãn đồ. Và Elwin Marg đặt tên là phương pháp này là electro oculogram năm 1951 (EOG – electro oculograp). Đến năm 1962 Geoffrey Arden đã phát triển ứng dụng lâm sàng đầu tiên. Bằng cách lặp lại sự chuyển động của mắt theo cùng một góc, đồng thời đo điện thế trước và sau khi thay đổi vị trí mắt và ghi lại sự khác biệt giữa hai vị trí mắt, bản ghi được ghi nhận do “liên tục và gián tiếp đo điện thế võng giác mạc”. Định nghĩa điện đồ cầu mắt – điện nhãn đồ (EOG – electro oculograp) này thường được sử dụng trong các nghiên cứu hiện nay.

Ban đầu thì điện thế giác mạc và võng mạc được coi là không đổi. Điện đồ cầu mắt (EOG – electro oculogram) được ghi nhận dựa trên sự thay đổi điện thế tương đối ghi nhận được giữa hai điện cực đặt trên da quanh mắt. Nhưng những nghiên cứu sau đó đã chỉ ra rằng điện thế giữa võng mạc và giác mạc còn phụ thuộc vào cường độ của ánh sáng kích thích. Điện thế võng giác mạc chỉ ổn định sau một khoảng thời gian chiếu sáng liên tục thường là 90 phút. Khi cho kích thích sáng – tối kích thích một cách liên tục, tuần hoàn, và rất nhanh (ánh sáng flash) vào mắt thì sẽ tạo ra một sự thay đổi điện thế. Và điện đồ võng mạc (ERG – Electroretinogram) đã được xây dựng dựa trên sự thay đổi điện thế này.

ĐIỆN ĐỒ CẦU MẮT – EOG

Nguồn gốc của điện đồ cầu mắt - EOG

Điện đồ cầu mắt hay còn gọi là điện nhãn đồ (EOG – electro oculograp) được xây dựng dựa trên phát hiện về sự chênh lệch điện thế giữa giác mạc và võng mạc. Như chúng ta đã biết nguồn gốc chính của những tín hiệu điện sinh học là được tạo ra bởi những mô dễ bị kích thích như tế bào cơ, tế bào thần kinh. Tuy nhiên cũng có một số những tín hiệu điện sinh học tự phát sinh khác, đó chính là điện đồ cầu mắt (EOG). EOG không được tạo ra bởi những mô dễ bị kích thích nhưng được tạo ra bởi sự phân cực tĩnh điện giữa điện thế giác mạc và điện thế võng mạc của mắt. Thông qua sự di chuyển của mắt tạo ra sự thay đổi điện thế, và ta có thể được đo xung quanh mắt.

Sự xuất hiện của các bộ khuếch đại điện tử những năm đầu của thập niên 20 của thế kỷ cho phép ghi nhận những tín hiệu điện được tạo ra tế bào thần kinh và cơ với những điện thế rất nhỏ. Sự ghi nhận chức năng của cơ tim bởi bộ khuếch đại điện tâm đồ và những tín hiệu tương tự nhưng nhỏ hơn là tín hiệu điện não đồ (EEG). Điện thế đo được trên mắt là những thay đổi của chuyển động mắt được phát hiện và là cơ sở cho tín hiệu điện nhãn đồ hay điện đồ cầu mắt (EOG). Tín hiệu điện được ghi nhận từ sự chuyển động của mắt được xác định bởi sự chênh lệch điện áp với giác mạc mang điện thế dương hơn võng mạc. Điện thế võng giác mạc được đo bởi điện cực trên da gần mắt thì thay đổi theo những hướng chuyển động khác nhau của mắt.

Điện thế giác mạc được sinh ra nhờ hoạt động chuyển hóa, trao đổi chất của võng mạc, chủ yếu là do các biểu mô sắc tố võng mạc. Và cũng giống như bất kỳ một nguồn điện một chiều nào thì cần có một lớp ngăn cách hay cách ly giữa điện thế dương và điện thế âm để duy trì sự chênh lệnh điện áp, đã có những mối liên hệ chặt chẽ giữa các tế bào biểu mô sắc tố phục vụ cho chức năng này. Điện thế chênh lệch ở hai bên các tế bào kết nối giác mạc và võng mạc được phân tán trên toàn mắt bởi sự dẫn truyền trên toàn bộ mắt. Các tế bào biểu mô sắc tố này duy trì một điện thế nghỉ khoảng vài mV. Điện thế chênh lệch cơ bản ghi nhận được nhờ điện cực đặt trên da quanh mắt thay đổi là do sự chuyển động tương đối của võng mạc và giác mạc so với các điện. Điện thế này được đo trong thực nghiệm vào khoảng 0.4 đến 1.0 mV. Phép đo điện thế một chiều này là phương pháp đo tín hiệu điện nhãn đồ (EOG) và đây chính là một phương pháp cơ bản để kiểm tra chức năng của võng mạc.

Hình 3.1 Nguồn gốc sinh lý của tín hiệu EOG

Nguồn gốc sinh lý của tín hiệu EOG khá phức tạp. Ánh sáng kích thích làm tăng các kích hoạt có thể được tạo ra bởi các receptor nhận cảm ánh sáng, cái mà liên kết với các receptor tại bề mặt đỉnh của các tế bào biểu mô sắc tố. Các nội bào truyền dẫn kích hoạt tạo cho bề mặt đáy của các tế bào biểu mô sắc tố để khử cực với độ dẫn Cl- tăng. Do đó tại bề mặt đáy của tế bào biểu mô sắc tố tồn tại một điện tích âm. Và điện thế này được đo gián tiếp như là sự thay đổi điện thế trên võng mạc, Điều đó đã tạo nên sự chênh lệch điện thế giữa giác mạc và võng mạc. Để điện thế này có thể ổn định trong phép đo thì tình trạng của các tế bào biểu mô sắc tố cũng như mối liên hệ của nó với các receptor nhận sáng phải còn nguyên vẹn. Vì thế tín hiệu EOG suy giảm khi mà bị bong võng mạc hoặc rối loạn, thoái hóa chức năng của các receptor nhận sáng hay tế bào biểu mô hay cả hai.

Điện thế nghỉ của võng mạc không phải là một trường ổn định. Dao động chậm vẫn luôn tăng lên và giảm xuống ngay cả khi đã đạt trạng thái ổn định của sự thích nghi ánh sáng. Trong phép đo EOG điện thế ánh sáng đỉnh đạt được sau khi thích nghi với ánh sáng khoảng 7-12 phút và điện thế đáy thấp nhất đạt được sau khoảng 12 phút khi thích nghi với bóng tối. Đây chính là dao động chậm mà ta đo được bằng phép đo EOG lâm sàng. Thực tế, dao động chậm này không phải là đáp ứng lại của các tế bào biểu mô sắc tố. Ánh sáng hấp thụ bởi các receptor nhận cảm ánh sáng làm giảm nồng độ ion K+ ngoại bào tạo ra sự phân cực ở bề mặt đỉnh của tế bào biểu mô và ta đo được giống như sóng c của kích thích ánh sáng flash của phép đo ERG xảy ra trong khoảng 2-5 giây sau khi kích thích. Hơn nữa, điện thế tế bào biểu mô đạt ổn định nhanh sau khoảng 60-75 giây sau khi kích thích ánh sáng. Đây chính là hiện tượng dao động nhanh và được tạo ra bởi sự phân cực của màng đáy của tế bào biểu mô sắc tố đáp ứng lại sự giảm nồng độ K+ ngoại bào của các receptor nhận cảm ánh sáng. Sóng c và dao động nhanh không được ghi nhận trong lâm sàng thông thường. Ngược lại, EOG lâm sàng là phép đo dao động chậm của điện thế nghỉ của các tế bào biểu mô sắc tố mà không liên quan đến sự giảm sút nồng độ K+ ở khoảng dưới võng mạc và không bị ảnh hưởng bởi tác nhân ánh sáng kích thích ngắn.

Trong phương pháp đo điện mắt, sự thay đổi điện thế với đáp ứng ánh sáng là nguồn gốc cho những ghi nhận sự chuyển động của mắt và chúng được xét đến trong suốt quá trình thực hiện việc kiểm tra điện đồ võng mạc ERG. Nhưng sự thay đổi điện thế này diễn ra chậm hơn trong khoảng thời gian 5 – 10 phút, do đó những thay đổi của ánh sáng kích thích trong phòng có thể chấp nhận được khi đo tín hiệu EOG.

Nguyên lý thu nhận tín hiệu EOG

Nguyên tắc của kỹ thuật ghi nhận là ghi lại bất kỳ sự chuyển động nào của mắt làm thay đổi điện thế giữa hai điện cực quanh hốc mắt. Điện thế thay đổi tỷ lệ thuận với góc chuyển động của mắt. Bằng sự chuyển động lặp đi lặp lại của mắt trên cùng một góc, điện thế được ghi nhận tỷ lệ với điện thế hiện có giữa giác mạc và võng mạc. Điện thế từ khi mắt ở vị trí nhìn thẳng đến khi mắt chuyển động được sử dụng để thiết lập mức tham chiếu 0. Điện thế được duy trì ở mức 0 khoảng 1,5 giây trước khi mắt di chuyển sang một vị trí mới. Một giây sau khi mắt chuyển động điện thế lại được đưa về giá trị 0. Sự di chuyển của mắt được thực hiện trong mặt phẳng ngang theo những vị trí cách đều theo phương dọc. Chỉ những điện thế khác nhau giữa các vị trí của mắt được ghi nhận. Khi mắt nhìn thẳng thì vị trí của điện cực trên mắt so với võng mạc và giác mạc là đối xứng nên điện thế thu được là xấp xỉ giá trị 0 V. Khi mắt chuyển động theo phương ngang thì sự chênh lệch điện thế tương đối giữa võng mạc và giác mạc với điện cực cũng thay đổi.

Một bản ghi cố định về sự chuyển động của mắt là cần thiết cho sự miêu tả chi tiết và phân tích hoạt động cơ của mắt. Phép đo nhiều đặc tính quan trọng của sự chuyển động của mắt như biên độ, độ trễ, vận tốc có thể được thực hiện đo một cách chính xác khi chuyển động của mắt đã được ghi lại. Yếu tố chính của việc ghi nhận là khả năng định rõ sự chuyển động của mắt là một hàm của thời gian, do đó việc ghi nhận thường được hiển thị trên giấy như là một đồ thị vị trí của mắt với điện áp tỷ lệ có thể  được phân tích điện tử hoặc chuyển thành bản ghi đồ thị bởi một máy ghi biểu đồ. Phương pháp chụp ảnh hay video đôi khi cũng được sử dụng, và mỗi khung phải được phân tích vị trí của mắt để cho một loạt các vị trí so với thời điểm có thể được vẽ.

Điện đồ  cầu mắt (EOG) là một phương pháp chuẩn bởi sự chuyển động của mắt được ghi trong phòng thí nghiệm chuyển động lâm sàng của mắt. Thuật ngữ điện đồ cầu mắt (EOG) và điện đồ rung nhãn thường được thay thế cho nhau bởi trong một khoảng thời gian dài thì việc đo sự rung giật cầu mắt và sự chuyển động của mắt được thực hiện bởi phương pháp EOG.

Công nghệ mới hơn đã được thay thế cho phương pháp EOG trong một số trường hợp và một số phòng thí nghiệm, và hầu hết các nghiên cứu được đưa ra hiện nay sử dụng những phương pháp chính xác hơn để đo sự chuyển động của mắt. Sự hiểu biết về những lợi thế và những hạn chế của các phương pháp khác nhau ghi nhận chuyển động của mắt vì thế là rất cần thiết.

Hình 3.2 Sơ đồ minh họa sự thu nhận tín hiệu điện nhãn đồ EOG

Hình 4.1 minh họa cách thu nhận điện thế một chiều do sự chuyển động của mắt với điện thế trên da. Điện thế này được ghi nhận sự thay đổi theo mỗi phút bởi dòng giữa hai điện cực. Mắt và da tạo thành một mạch điện hoàn chỉnh với các điện cực và các bộ khuếch đại. Điện thế đo được phụ thuộc vào trở kháng của mạch, do đó tiếp xúc giữa da và điện cực phải được duy trì sao cho có một mức trở kháng ổn định trong suốt quá trình đo. Sự phân biệt điện thế âm và điện thế dương nên mỗi mắt giống như một lưỡng cực điện, và hướng của điện cực này quyết định điện áp. Đối với mỗi mắt nhìn theo chiều ngang thì dương cực của mắt này sẽ gần với âm cực của mắt khác tại vị trí gần mũi. Do đó vị trí gần mũi được coi là điểm 0 V. Điện thế đo được bởi sự ghi nhận điện thế trên mỗi mắt là điện thế so với điện thế gần 0 của điểm ở gần mũi ( Hình 4.2).

Hình 3.3  Hai cách ghi nhận điện thế trên mắt

- Ghi nhận sự thay đổi điện thế trên mỗi mắt

- Ghi nhận sự thay đổi điện thế trên cả hai mắt

Hình 4.2 minh họa hai cách ghi nhận điện thế thay đổi của mắt. Hình 4.1 a) Điện cực đặt trên hai bên của cả hai mắt để đo sự chuyển động của mỗi mắt. Điện cực dương được đặt ở hai bên sống mũi với vị trí tương ứng, còn điện cực dương được đặt hai bên thái dương. Vì võng mạc mang điện thế dương hơn giác mạc nên khi mắt chuyển động sang bên phải thì ta thu nhận được điện thế dương và ngược lại. Hình 4.2 b) Ghi nhận điện thế trên cả hai mắt  với điện cực đặt giống như hai lưỡng cực đặt nối tiếp. Khi mắt chuyển động sang bên phải thì điện cực đặt tại khóe mắt gần thái dương trái sẽ dương hơn điện cực đặt tại khóe mắt gần thái dương phải. Và đối với mắt bình thường điện thế thu được trong trường hợp b) sẽ lớn gần gấp đôi so với điện thế thu được của mỗi mắt trong trường hợp a) .

Khi ghi nhận tín hiệu giữa hai điện cực đặt hai bên khóe mắt thì sẽ thu được tín hiệu lớn hơn, khi mắt chuyển động sang hai bên thì một bên khóe mắt là điện cực dương của mắt này và điện cực âm nằm ở bên khóe mắt còn lại. Việc ghi nhận điện thế trên cả hai mắt sẽ cho tín hiệu mạnh hơn, nhưng chúng ta không thể kiểm tra được sự chuyển động của từng mắt. Kiểm tra chuyển động của mắt phải được kiểm tra cẩn thận trước bằng phương pháp ghi nhận điện nhãn đồ với một mắt. Tốt nhất là chúng ta nên đặt bốn điện cực với đầu ra để có thể ghi nhận điện đồ cầu mắt cho mỗi mắt hoặc cho cả hai mắt. Sau khi kiểm tra chuyển động của từng mắt tìm ra mối liên quan, sau đó với điện cực đặt hai bên khóe mắt chúng ta có thể sử dụng để đo tín hiệu điện nhãn đồ để có được tín hiệu lớn hơn.

Để có những tìm hiểu rõ hơn hãy quan sát bảng tóm tắt các tiêu chuẩn của điện nhãn đồ EOG sau:

Bảng 3.1 Những chỉ tiêu cở bản của điện nhãn đồ EOG

| Phương pháp lâm sàng |
| --- |
| Trang bị cho bệnh nhân |
| Sự điều tiết của đồng tử | - Không điều tiết khi ánh sáng có cường độ đáp ứng khoảng 400-600 cd/m2 - Giãn ra nếu ánh sáng kích thích có cường độ yếu khoảng 50-100cd/m2 |
| Vị trí đặt điện cực | Hai điện cực da đặt trên mỗi mắt và đặt càng gần khóe mắt càng tốt |
| Liếc mắt nhanh (Di chuyển mắt một cách đột ngột) | Các mắt luân phiên chuyển động về các bên sau mỗi 1-2.5 giây (hoàn thành mỗi chu kỳ từ trái qua phải và phải qua trái sau mỗi khoảng chu kỳ là 2-5 giây); tối thiểu là 10 chu kỳ/phút trong suốt bài kiểm tra |
| Giai đoạn thích nghi | Phòng sáng có cường độ sáng 35-70 lux trong khoảng hơn 15 phút trước khi tiến hành pha tối; tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, những tia phóng xạ trong suốt 60 phút làm kiểm tra |
| Pha tối | Có hai phương pháp lựa chọn: – Tỷ số Arden: là tỷ số giữa đỉnh cao nhất với kích thích là ánh sáng và đáy thấp nhất với kích thích là bóng tối Ánh sáng tắt, giá trị EOG đo được khoảng 15 phút trong bóng tối thì biên độ nhỏ nhất (đáy thấp nhất) ghi được thường xảy ra sau khoảng 11-12 phút – Tỷ số đỉnh cao nhất ứng với kích thích ánh sáng với đường cơ bản thích nghi với bóng tối Thích nghi với bóng tối sau khoảng hơn 40 phút, giá trị EOG ghi được khoảng hơn 5 phút trước pha sáng để thiết lập biên độ cơ bản của sự thích nghi với bóng tối |
| Pha sáng | Ánh sáng ổn định được kích hoạt và tín hiệu EOG được ghi nhận đến khi đạt được biên độ lớn nhất đạt được, nếu không quan sát thấy thì tiếp tục bài kiểm tra khoảng hơn 20 phút |
| Thực hiện đo EOG | Biên độ chuyển động mắt đột ngột (liếc nhanh) và tính toán tỷ số giữa đỉnh cao nhất của kích thích ánh sáng và đỉnh thấp nhất của kích thích ánh sáng hoặc đỉnh cao nhất của kích thích ánh sáng và đường cơ bản thích nghi với bóng tối |
| Giá trị tiêu chuẩn | Mỗi phòng thí nghiệm thiết lập một giá trị tiêu chuẩn riêng |
| Các báo cáo về EOG | Tình trạng mà phương pháp tỷ số EOG được sử dụng bao gồm độ trễ của đỉnh cao nhất của kích thích ánh sáng và biên độ đường cơ bản hoặc đáy thấp nhất của kích thích ánh sáng |
| Các công nghệ cơ bản |
| Ánh sáng kích thích |
| Trường kích thích | Trường kích thích là trường hinh đỉnh tròn |
| Mục tiêu cố định | Điốt phát sáng ánh sáng đỏ với góc nhìn 300 theo phương ngang để có thể nhìn một cách đầy đủ với cả pha sáng và pha tối |
| Điện cực da |
| Vật liệu làm điện cực | Ag/AgCl hoặc vàng |
| Trở kháng | Trở kháng ≤10 kΩ ứng với tần số đo từ 30 đến 200 Hz |
| Điện cực gắn | Da rửa sạch với cồn, điện cực sử dụng cần dẫn điện tốt |
| Làm sạch | Làm sạch dụng cụ sau mỗi lần sử dụng |
| Nguồn sáng |
| Điều chỉnh độ sáng | Ánh sáng tốt nhất là ánh sáng trắng. Xác định rõ cường độ sáng xem đồng tử nên dãn ra hay không giãn ra (theo dõi phần sự điều tiết của đồng tử đã đề cập ở trên). Điều chỉnh cường độ sáng bằng bộ lọc để kiểm tra sự co giãn của đồng tử mắt bệnh nhân |
| Định chuẩn | Độ sáng của trường chiếu sáng được đo bằng photo kế theo một phương pháp không thống nhất. Sự hiệu chuẩn tần số lại phụ thuộc vào hệ thống sử dụng |
| Thiết bị ghi nhận tín hiệu |
| Hệ thống khuếch đại | Bộ khuếch đại một chiều với bộ lọc thông thấp với tần số cắt là 100Hz và bộ lọc thông cao với tần số cắt là 0.05 Hz và triệt tần 50 Hz. Hệ số khuêch đại khoảng 103 lần |
| Hệ thống hiển thị | Bản chất dạng sóng hiển thị trong khi ghi nhận tín hiệu vì thế có thể đánh giá được sự ổn định và chất lượng của bộ ghi nhận |
| Cách ly bệnh nhân | Bệnh nhân cần được cách ly về điện khi thực hiện phép đo |

Cách đặt điện cực và dạng tín hiệu thu được

Điện đồ cầu mắt thường được sử dụng để ghi nhận sử chuyển động của mắt trong lúc ngủ và mơ và cả ghi nhận chứng giật cầu mắt – hiện tượng những chuyển động một cách mất tự chủ diễn ra trong suốt quá trình bị choáng váng hay chóng mặt. EOG còn được sử dụng trong các bệnh viện hoặc các phòng nghiên cứu điện sinh lý mắt để đánh giá khả năng của điện thế giác võng mạc trong suốt những thay đổi của điều kiện ánh sáng xung quanh. Một số sự rối loạn của võng mạc bất thường hay thiếu hụt thể hiện trên điện thế giác võng mạc trong suốt quá trình thích ứng với ánh sáng và bóng tối. Đối với thử nghiệm này bệnh nhân cần di chuyển đôi mắt của mình để tập trung vào hai bóng đèn cố định đặt lệch 150 so với trung tâm mắt để tạo ra những điện thế thay đổi xen kẽ phụ thuộc vào điện thế giác võng mạc. Với những điều kiện ánh sáng xung quanh thay đổi làm thay đổi điện áp và tạo ra một đồ thị điện đồ cầu mắt.

Trong quá trình ghi nhận tín hiệu EOG, điện cực da được sử là điện cực Ag/AgCl hoặc vàng được đặt ở vị trí trung tâm gần mũi và gần khóe mắt của mỗi mắt; và được kết nối với bộ ghi nhận là một bộ khuếch đại DC với đầu vào cân bằng. Điện thế nghỉ giữa võng mạc và giác mạc được ghi nhận gián tiếp khi mắt chuyển động qua lại của mắt để nhìn vào hai mục tiêu cố định trước (Hình 4.3). Các mục tiêu định vị ở vị trí lệch khoảng 150 so với phương thẳng đứng về bên trái và bên phải của mắt (Hình 4.4). Các mục tiêu sẵn giúp cho bệnh nhân định vị được để di chuyển mắt một cách chính xác trong suốt quát trình ghi nhận tín hiệu EOG. Bệnh nhân được hướng dẫn nhìn lần lượt mỗi vị trí định vị sẵn này để hoàn thành một vòng chuyển động của mắt từ phải qua trái và từ trái qua phải với chu kỳ là 2-5 giây.

| Hình 3.4 Vị trí đặt điện cực da Một điện cực trên mũi và một điện cực trên khóe mắt ở hai bên của mỗi mắt | Hình 3.5 Mục tiêu định vị trong ghi nhận tín hiệu EOG |
| --- | --- |

Kết quả của phép đo EOG ghi nhận được là dạng xung vuông với chiều cao của sóng chính là biên độ của tín hiệu EOG. Tóm lại, phép đo EOG là một phép đo gián tiếp điện thế nghỉ của võng mạc thông qua điện chế chênh lệch giữa giác mạc và võng mạc. Phép đo trực tiếp bằng các sử dụng điện cực giác mạc có thể thực hiện được với các công nghệ đặc biệt. Và kết quả gián tiếp và trực tiếp đo được so sánh với nhau. Như đã trình bày ở trên điện thế thu được thay đổi ứng với vị trí tương đối của mắt so với vị trí đặt điện cực tương ứng với chuyển động liếc trái, liếc phải của mắt theo những mục tiêu được định sẵn. Liếc mắt đề được đề cập đến ở đây là sự chuyển động nhanh của mắt từ điểm cố định này sang điểm cố định khác (tốc độ có thể đạt đến 20-7000/s). Điện cực dương gần khóe mắt phải sẽ gần với võng mạc khi ta liếc sang trái và gần với giác mạc khi ta liếc sang phải.

Hình 3.6 Dạng tín hiệu EOG

Dạng sóng EOG hiển thị bởi hệ thống ghi nhận có thể cho biết khả năng và chất lượng của sự linh hoạt của mắt. Nếu liếc quá tầm hay khi liếc mắt mà định vị vị trí mục tiêu không chính xác thì cũng gây nên sự thiếu chính xác của phép ghi. Bệnh nhân mắc chứng giật cầu mắt hay mắt lác với góc lớn có thể không thể thực hiện được phép đo EOG. Việc kiểm tra EOG cũng không thể thực hiện được với những người không thể hợp tác để thực hiện được sự liếc mắt định vị theo mục tiêu định sẵn một cách chính xác.

Hình 3.7 Điện thế thu được với các góc và các hướng liếc mắt khác nhau

Điện thế thu được tỷ lệ với góc mà mắt liếc được và phụ thuộc chiều liếc của mắt là bên trái hay bên phải. Cường độ điện thế thu được tăng khoảng 5-20µV/0 .

Ghi nhận tín hiệu nhiễu

Cơ hoạt động cũng tạo ra một số điện áp có thể được đo bởi điện cực dưới da và nó có thể gây nên những tín hiệu nhiễu làm nhiễu tín hiệu EOG. Mắt chuyển động ngang bao gồm những chuyển động cơ bản của nhãn cầu, do đó điện thế võng giác mạc đo được gần như là chính xác. Kích hoạt của cơ theo phương ngang thì ảnh hưởng ít ở da. Tuy nhiên, sự chuyển động của mắt theo phương dọc sẽ chịu ảnh hưởng của sự chuyển động của mý mắt rất nhiều. Do đó đo điện thế ở da sẽ không sử dụng phương pháp đo sự chuyển động của mắt theo phương dọc. Tuy thế nghiên cứu sự chuyển động theo chiều dọc của mắt cũng rất quan trọng để đưa ra những thông tin về chớp mắt và sự chuyển động của mý mắt. Hiện tượng chớp mắt sẽ gây nhiễu các tín hiệu chuyển động của mắt theo chiều ngang cũng như theo chiều dọc, do đó ghi nhận những tín hiệu này với điện cực được định hướng theo chiều dọc cho phép nhận dạng và loại bỏ những chuyển động chớp mắt hay chuyển động theo chiều dọc như như sự chuyển động hiện thời của mắt theo chiều ngang. Điện cực đặt một cách cẩn thận thì ghi nhận theo phương ngang có thể tránh được những tác động của ghi nhận theo phương dọc, nhưng sự ảnh hưởng qua lại là khó tránh khỏi và đồng thời những thông tin ghi nhận theo phương dọc có thể góp phần làm rõ hơn thông tin.

Tín hiệu EOG thu nhận được rất hữu dụng trong việc nghiên cứu chuyển động của mắt. Một ứng dụng đặc biệt của EOG là trong việc đo lường chứng giật cầu mắt, là biểu hiện của những chuyển động nhỏ của mắt. Tín hiệu thu được gọi là điện rung nhãn cầu ký. Nó phụ thuộc cả vào hệ thống thị giác và hệ thống tiền đình và cung cấp thông tin lâm sàng hữu ích liên quan đến mỗi hệ thống trên. Một số thông tin chi tiết liên quan đến EOG, vì nó liên quan đến chuyển động của mắt, bao gồm cả chứng giật nhãn cầu mắt, được nói tới trong các phần sau.

ĐIỆN ĐỒ VÕNG MẠC

Nguồn gốc của tín hiệu

Tín hiệu ERG được phát hiện ra trong mắt động vật vào những năm 1800s và  những đầu tiên mà tín hiệu ERG được ghi nhận trên người đầu tiên là những năm 1920s. Trong lâm sàng, phép đo ERG được áp dụng vào những năm 1940s, và năm 1989, tiêu chuẩn lâm sàng về trường tín hiệu ERG đã được công bố bởi Hội quốc tế về điện sinh lý lâm sàng của Vision ISCEV. Tiêu chuẩn ERG được phê duyệt lại 3 năm một lần, và luôn được cập nhật mới. Những tiêu chuẩn gần như không có gì thay đổi trong những năm gần đây (Quan sát bảng 3.2)

Phản ứng ERG được tạo ra bởi sự chuyển động của các ion tại võng mạc khi xảy ra hiện tượng cảm ứng ánh sáng. Hiện tượng này được đo gián tiếp tại giác mạc bởi điện cực ghi nhận. Các chuyển động chủ yếu là của các ion dương K+ và Na+ diễn ra do đóng – mở (quá trình khử cực và phân cực) của các kênh dẫn màng tế bào. Những tế bào võng mạc có sợi trục thần kinh có kích thước nhỏ và ngắn nên sự thay đổi hoạt động ion của một phần tế bào cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động synap của nó. Cả tế bào nhạy sáng và tế bào không nhạy sáng của võng mạc đều góp phần vào việc tạo ra dòng điện dẫn truyền. Trường tín hiệu ERG gần như không tạo thành từ các tế bào hạch ở võng mạc mà được tạo thành từ các hạch thần kinh thị giác. Các tế bào hạch hoạt động theo cơ chế đáp ứng “tất cả hoặc không” và có nhiều đáp ứng hơn với kích thích của ERG mẫu.

Trường tín hiệu ERG đo toàn bộ đáp ứng của tế bào nón và tế bào que của võng mạc và là bài kiểm tra điện sinh lý đánh giá hoạt động của tế bào que. Tín hiệu ERG là một yếu tố cần thiết trong các phép chuẩn đoán nhiều bệnh rối loạn như chứng loạn dưỡng nón, chứng bong võng mạc bẩm sinh, quáng gà bẩm sinh, chứng mù bẩm sinh, tế bào que đơn sắc, khối u võng mạc. Phép đo ERG nên kết hợp với các bài kiểm tra mắt một cách kỹ lưỡng và là cần thiết với các bài kiểm tra như kiểm tra khả năng nhìn và xét nghiệm bằng tia X. Tín hiệu ERG không cung cấp thông tin về vị trí của bệnh, và tổn thương hoàng điểm được cách ly chưa chắc đã làm giảm đáp ứng của tín hiệu một cách đáng kể.

Nguyên lý thu nhận tín hiệu điện đồ võng mạc ERG

#### Nguyên tắc chung

Nguyên lý ghi nhận tín hiệu điện đồ võng mạc ERG là ghi lại sự thay đổi của điện thế võng giác mạc khi mắt chịu kích thích là các ánh sáng sáng tối có cường độ thay đổi một cách tuần hoàn.

Điện thế võng mạc giác mạc là phương pháp đo gián tiếp và không liên tục. Thực nghiệm thực hiện với điện thế võng mạc ứng với năng lượng của bức xạ hồng ngoại, ánh sáng nhiều màu sắc bao gồm năng lượng bức xạ hồng ngoại và ánh sáng nhiều màu sắc với bản chất là bức xạ hồng ngoại. Kết luận là năng lượng bức xạ hồng ngoại trong thí nghiệm trên không đóng góp ý nghĩa đối với các kích thích tạo điện thế võng giác mạc ở người khi sử dụng cả bức xạ hồng ngoại và ánh sáng nhiều màu sắc. Năng lượng bức xạ của ánh sáng nhìn thấy là dao động khống chế cả sự dao động nhanh và chậm. Sự thay đổi điện trở da hoặc điện thế của da có thể không đúng như sự đóng góp quan sát dao động trong điện thế võng giác mạc khi ghi nhận bởi phương pháp gián tiếp.

Như đã đề cập ở trên, điện thế võng mạc và giác mạc phụ thuộc vào cường độ của ánh sáng kích thích. Điện thế võng giác mạc chỉ ổn định sau một khoảng thời gian chiếu sáng liên tục thường là 90 phút. Hai dao động có thể được quan sát trong điện đồ võng mạc ERG đó là dao động chậm và dao động nhanh.

Sau đây là những quy tắc chung nhất về phép ghi điện đồ võng mạc ERG.

##### Bảng 3.2 Tóm tắt chuẩn quốc tế về phép ghi điện đồ võng mạc ERG

| Phương pháp lâm sàng |
| --- |
| Trang bị cho bệnh nhân |
| Giãn nở của đồng tử | Mắt được nhỏ thuốc để đồng tử giãn tối đa |
| Sự thích nghi ban đầu với ánh sáng hoặc bóng tối | ≥ 20 phút thích ứng với bóng tối trước khi ghi nhận đáp ứng của tế bào que ≥ 10 phút thích ứng với ánh sáng trước khi ghi nhận đáp ứng của tế bào nón |
| Trước khi tiếp xúc với ánh sáng | Tránh quá trình chụp mạch máu bằng X quang và chụp nền trước khi thực hiện ERG; cần ≥ 1 giờ thích ứng với bóng tối là cần thiết trước khi thực hiện ghi nhận ERG sau quá trình chụp trên |
| Đo và ghi nhận tín hiệu EOG |
| Phép đo tín hiệu ERG | Đo biên độ và đo thời gian |
| Lấy giá trị trung bình các giá trị lặp lại | Bình thường thì không đỏi hỏi, nó giúp cho việc phát hiện các tín hiệu yếu; loại bỏ là cần thiết trong hệ thống lấy giá trị trung bình |
| Giá trị tiêu chuẩn | Mỗi phòng thí nghiệm thiết lập một giá trị tiêu chuẩn nhưng có giới hạn cho mỗi đáp ứng ERG cụ thể và giới hạn độ tin cậy là 95% |
| Báo cáo ERG | Hiển thị dạng sóng cùng với biên độ, thời gian của giá trị chuẩn và cả sự biến đổi của nó; cường độ kích thích và mức độ thích nghi với ánh sáng để đưa ra giá trị xác thực |
| Ghi nhận giá trị ERG |
| Gây tê hay gây mê | Trường kích thích là trường hinh đỉnh tròn |
| Mục tiêu cố định | Sử dụng hoặc không sử dụng gây mê; Sự gây mê hoàn toàn có thể làm thay đổi đáp ứng, tạo ra ít kết quả hơn ở ERG so với việc chỉ gây tê |
| Điện cực | Điện cực kích thước nhỏ |
| Giá trị điện cực chuẩn và phương pháp đo | Đáp ứng ERG hoàn thiện trong suốt thời kỳ còn nhỏ; đáp ứng ERG được so sánh với những tín hiệu chuẩn cùng tuổi khác |
| Đáp ứng đặc trưng | Đáp ứng riêng của tế bào que với ánh sáng flash đơn sau khi thích nghi tối với flash tốc độ 2.5 thì mờ hơn flash tiêu chuẩn (chênh lệch ≥ 2s giữa 2 loại flash) Tổ hợp cực đại những tế bào que và tế bào nón đáp ứng với ánh sáng flash đơn sau khi thích nghi tối chênh lệch ≥10s so với flash chuẩn Điện thế dao động ở Flash chuẩn( 15 giây giữa flash thích ứng tối hoặc 1.5 giây giữa flash thích ứng sáng, thông dải của bộ lọc thay đổi tới 75-300 Hz) Đáp ứng sáng của tế bào nón sau khi thích nghi sáng với flash tiêu chuẩn là >=0.5s Đáp ứng ánh sáng chập chờn tần số 30Hz của tế bào nón sau khi đáp ứng với flash tiêu chuẩn |
| Các công nghệ cơ bản |
| Điện cực |
| Sự ghi nhận | Điện cực tiếp xúc với thủy tinh thể hay điện cực trên giác mạc, cần gây tê cục bộ cho các loại điện cực tiếp xúc với thủy tinh thể |
| Các loại điện cực | Các điện cực tiếp xúc chặt chẽ với thủy tinh thể hoặc các điện cực rời như điện cực da đặt ở 2 bên khóe mắt hoặc trên trán |
| Đất | Điện cực đặt trên da được nối xuống đất, thường đặt điện cực này ở trên trán,hoặc trên tai |
| Đặc điểm điện cực da | Điện cực gắn trên da có trở kháng ≤ 5KΩ, được đo giữa tần số 10 và 100Hz |
| Sự ổn định | Điện áp ổn định khi không có ánh sáng kích thích |
| Làm sạch | Làm sạch và khử trùng sau mỗi lần sử dụng |
| Nguồn sáng |
| Thời gian | Thời gian flash chiếu sáng ≤ 5ms |
| Bước sóng | Nhiệt độ nguồn phát sáng khoảng gần 7000K, phát ra ánh sáng trong dải ánh sáng nhìn được |
| Cường độ | 1.5 – 4.5 cd s/m2. Ánh sáng flash có cường độ như vậy được gọi là ánh sáng flash chuẩn |
| Điều chỉnh độ sáng và lấy mẫu |
| Điều chỉnh kích thích và điều chỉnh cường độ ánh sáng nền | Hệ thống có khả năng làm suy giảm bước sóng Flash vượt quá phạm vi ít nhất là 3log với bậc 0.3 log mà không làm thay đổi thành phần của bước sóng |
| Chuẩn kích thích và ánh sáng nền | Bước sóng ánh sáng flash được đo bởi một máy đo sáng tích hợp đặt tại vị trí của mắt. Cần định chuẩn khác nhau cho kích thích với flash đơn và ánh sáng flash lặp lại nhiều lần Độ chói nền của ánh sáng nền được đo bởi máy đo quang |
| Hiệu chuẩn | Tần số hiệu chuẩn phụ thuộc và hệ thống sử dụng |
| Thiết bị ghi nhận |
| Bộ khuếch đại | Dải thông sau lọc và trước khi qua bộ lọc nằm trong phạm vi 0.3 Hz đến 300Hz, trở kháng của trước khi qua bộ lọc phải ≥ 10MΩ |
| Hiển thị dữ liệu và lấy giá trị trung bình | Dạng sóng tín hiệu được hiển thị một cách nhanh chóng, hệ thống hoàn toàn có thể thay thế cho bộ lọc thông dải không suy giảm |
| Cách ly bệnh nhân | Bệnh nhân cần được cách ly về điện khi thực hiện phép đo |

#### Phương pháp thực hiện

Mắt gồm hai receptor nhận cảm ánh sáng đó là tế bào que và tế bào nón. Tế bào que thì có khả năng nhận cảm sáng – tối, giúp nhìn được vật có cường độ sáng từ mạnh đến mờ và nhìn được vật trong bóng tối. Tế bào nón thì chỉ nhạy cảm với ánh sáng có cường độ mạnh, giúp phân biệt rõ các đường nét và màu sắc của vật. Điện đồ võng mạc ERG khi mắt đã thích nghi với bóng tối là khi ghi nhận ERG sau một chu kỳ ít nhất là 20 phút; nhưng tốt nhất là từ 30 – 40  phút để các tế bào que thích nghi hoàn toàn được với bóng tối. Ghi nhận sự thích nghi với bóng tối là những tín hiệu do tế bào que tạo nên mặc dù tế bào nón nếu kích thích được sử dụng là ánh sáng chói. Đáp ứng ERG thích nghi với ánh sáng được ghi nhận sau ít nhất 10 phút khi đã thích nghi với ánh sáng. Sự thích nghi với ánh sáng ghi nhận được là đã tách rời những ảnh hưởng của ánh sáng phòng. Tốt nhất là cho bệnh nhân thích nghi với ánh sáng phòng sau 10 phút. Đáp ứng với ánh sáng còn có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của các tế bào que.

Ánh sáng flash sử dụng được tạo ra bởi một nguồn hình đỉnh tròn. Ánh sáng flash có cường độ 1.5 – 4.5 cd s/m2 được gọi là ánh sáng flash chuẩn. Tuy nhiên, ánh sáng có cường độ 10 – 12 cd s/m2 góp phần tạo nên sóng a một cách tốt nhất để đánh giá hoạt động của các receptor cảm nhận ánh sáng.

Hình 3.8 Những đáp ứng cơ bản của tín hiệu ERG

Dao động chậm của điện thế võng giác mạc là đồng bộ với những pha sáng và tối kích thích liên tục với thời gian là 12,5 phút. Dao động nhanh ứng với kích thích là những pha sáng và tối liên tiếp trong khoảng thời gian 1,1 phút. Biên độ ban đầu tăng là do sự giảm ban đầu của điện thế, kéo dài trong khoảng 0,5 đến 1,5 phút sau khi kích thích được bật lên. Điện thế võng giác mạc đạt cực đại sau 8 – 9 phút, và giảm xuống cực tiểu sau 23 – 24 phút. Biện độ của điện thế võng giác mạc tăng với ánh sáng và giảm ứng với bóng tối trong suốt quá trình dao động chậm. Ngược lại điện thế võng giác mạc lại tăng ứng với bóng tối và giảm với ánh sáng trong dao động nhanh. Dao động chậm vẫn tiếp tục khi chu kỳ kích thích của pha sáng và pha tối là 1,1 phút, nghĩa là những dao động nhanh tạo ra chồng lên những dao động chậm. Kích thích của bức xạ hồng ngoại không làm thay đổi đáng kể điện thế của võng giác mạc. Không có dấu hiệu của bất kỳ sự tăng hay giảm của một pha nào hay sự nhanh hay chậm của một dao động nào của điện thế võng giác mạc. Nếu sau 90 phút thích nghi với bóng tối, ta kích thích các pha sáng và tối trong khoảng thời gian 1,1 phút thì dao động nhanh có thể chồng đè lên dao động chậm. Tuy nhiên, dao động chậm sẽ tắt dần và cuối cùng sẽ biến mất, trong khi các dao động nhanh vẫn tiếp tục diễn ra.

Dạng tín hiệu chuẩn:

Hình 3.9 Dạng tín hiệu ERG chuẩn

Điện cực và dạng tín hiệu thu được

Có một vài điện cực được sử dụng trong ghi nhận ERG, trong đó loại điện cực Burian – Allen và Dawson – Trick – Litzkow (DTL) là hai loại điện cực phổ biến nhất. Vị trí đặt điện cực là rất quan trọng để có thể đạt được một tín hiệu ERG chính xác. Và cũng cần thực hiện việc  làm sạch, khử trùng theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất. Tín hiệu điện thu được là điện thế so sánh với điện cực tham chiếu được đặt ở trên trán hoặc ở tai.

Hình 3.10 Các loại điện cực ghi nhận ERG

Điện cực Burian – Allen là loại điện cực tiếp xúc trực tiếp với thủy tinh thể, để làm giảm sự ảnh hưởng của sự chớp mắt. Thuốc gây tê được sử dụng, và với điện cực Burian – Allen thì bệnh nhân phải chịu liều thuốc ít hơn điện cực DTL. Điện cực Burian – Allen cũng có nhiều kích cỡ khác nhau. Điện cực DTL ghi nhận điện thế của các tế bào Muler. Sự gây mê tiếp xúc không đảm bảo, đòi hỏi khả năng chịu đựng của bệnh nhân lớn hơn hẳn điện cực tiếpxúc Burian – Allen và điện cực Jet. So với điện cực Jet thì điện cực DTL có độ biến đổi lớn hơn và biên độ cũng nhỏ hơn.

Điện cực da không ghi được tín hiệu ERG một cách chính xác nhưng nó hợp lý khi sử dụng cho trẻ nhỏ khi mắt chưa thể dung nạp được với các điện cực tiếp xúc. Điện cực da thì tín hiệu thu được nhỏ hơn và tín hiệu không ổn định như điện cực tiếp xúc.

Dạng sóng tín hiệu thu được:

Hình 3.11 Dạng tín hiệu thu được

Sóng a – dạng sóng giác mạc âm

Sóng b – dạng sóng giác mạc dương

Sóng a là sóng giác mạc âm, sóng b là sóng giác mạc dương. Biên độ của sóng a được tính từ đường trục tọa độ đến đỉnh âm của sóng; còn biên độ của sóng b được tính từ đỉnh âm của sóng đến đỉnh dương của sóng. Độ trễ của mỗi sóng được tính từ thời điểm bắt đầu xảy ra kích thích đến đỉnh sóng. Thời gian ghi nhận thường là 250 ms.

Đáp ứng của tế bào que được đặc trưng bởi sóng b nhưng không đặc trưng bởi sóng a vì điện thế hoạt động của tế bào que là kích thích rất nhỏ. Nhưng tín hiệu này được khuếch đại rất lớn bởi tế bào bên trong võng mạc. Sự kết hợp cả đáp ứng của tế bào que và tế bào nón ta có sóng a và sóng b riêng biệt. Điện thế dao động thường bao gồm những gợn sóng lớn và theo sau là những gợn nhỏ hơn trong giai đoạn tăng dần của sóng b. Các gợn sóng theo thứ tự xuất hiện là OP1, OP2, OP3, OP4 như hình vẽ.

Đáp ứng của tế bào nón được đặc trưng bởi cả sóng a và sóng b. Đáp ứng của tế bào nón với ánh sáng flash tần số 30 Hz thì chỉ bao gồm sóng b và cung cấp cho ta một phương pháp chắc chắn để đo đáp ứng của tế bào nón

Các dạng tín hiệu nhiễu

Tín hiệu nhiễu do nguồn cung cấp lớn hơn rất nhiều tín hiệu ERG, do đó có thể làm ảnh hưởng đến tín hiệu ghi nhận được. Nhiễu này thường là nhiễu điện lưới 50, 60 Hz và có thể khắc phục bằng cách tắt đi các thiết bị dùng cùng điện lưới có thể gây nhiễu. Và mạch thu nhận tín hiệu có bộ triệt tần, để loại bỏ tần số gây nhiễu này. Đồng thời sự hoạt động của tim, cơ, não cũng gây nên những tín hiệu nhiễu.

Hình 3. 12  Một vài loại tín hiệu nhiễu

Những tín hiệu nhiễu này thường không ảnh hưởng đến tín hiệu ERG chuẩn vì tín hiệu nhỏ và không ảnh hưởng đến những cái khác. Tuy nhiên những nhiễu do hiện tượng giật, co thắt của mí mắt và sự chuyển động của mắt thường cản trở việc ghi nhận tín hiệu ERG chuẩn. Các nhiễu thường được loại bỏ bằng cách chọn loại điện cực, vị trí đặt điện cực phù hợp với loại thuốc gây mê cùng với sự cố gắng của bệnh nhân để giữ điện cực cố định.

# CÁC THIẾT BỊ SỬ DỤNG TRONG ĐIỆN MẮT

Hầu hết các phòng thí nghiệm đều sử dụng các máy móc thiết bị thương mại để khuếch đại và thu dữ liệu điện mắt. Những thiết bị này được cấu tạo nên bởi các bộ khuếch đại, bộ lọc, và các bộ thu nhận tín hiệu nhỏ gọn và tiện lợi. Tuy thế, một số phòng thí nghiệm ưa dùng các linh kiện rời cho mỗi phần chức năng của máy bởi vì mục đích nâng cao lợi ích hoặc vì sự linh động. Các điện cực được đặt trên cơ thể bệnh nhân có thể gây sốc khi các điện cực này dẫn điện. Do đó, tất cả các thành phần máy móc điện được gắn lên cơ thể người bệnh cần phải được cách điện hoàn toàn nhằm tránh gây sốc, và tất cả các bệnh viện đều kiểm tra một cách định kỳ máy móc để đảm bảo sự an toàn của các thiết bị này. Hầu hết các máy móc thương mại này thường được thiết kế tương đối an toàn, nhưng ngoài ra, bất cứ thiết bị mới hoặc thiết bị thay thế nào cũng có thể gây ra những điều ngoài ý muốn. Tất cả máy móc thiết bị được kết nối tới hệ thống cấp nguồn, và cũng được kết nối tới người bệnh thông qua các điện cực, do đó yêu cầu phải chú ý cách điện hoàn toàn. Những bệnh nhân phải sử dụng ống thông tim hoặc phải dùng máy điều hòa nhịp tim có dây nối qua da người bệnh thì không được phép trải qua công đoạn kiểm tra điện mắt, bởi vì họ là những người vô cùng nhạy cảm với dòng điện cho dù là nhỏ.

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN ĐỒ CẦU MẮT (EOG)

Bộ khuếch đại

Điện thế của Electro-Oculogram được sinh ra bởi sự chuyển động của mắt là rất nhỏ, cường độ tăng khoảng 5-20 µV trên một độ chuyển dời của mắt. Điện thế này cần được khuếch đại lên khoảng 103 lần để có thể sử dụng dùng cho việc điều khiển ghi biểu đồ hoặc để rời rạc hóa (số hóa)  bằng máy tính. Ngoài điện thế tạo nên bởi sự di chuyển của mắt, các điện cực còn nhận thêm điện thế không mong muốn từ các nguồn sinh học khác như sự hoạt động của các bắp cơ, và cả nguồn điện có trong các loại dây dẫn trong phòng. Cần xóa bỏ điện thế tạp của các thành phần tần số không mong muốn của tín hiệu điện. Bộ lọc ở đây là những khối dùng để chặn điện áp ở tần số không mong muốn và thường được tích hợp trong các bộ khuếch đại. Tín hiệu điện áp EOG cần được biến đổi thành dạng thể hiện bằng đồ họa nhằm phục vụ cho công việc phân tích và để tạo ra một bản ghi có thể quan sát được. Máy vẽ đồ thị biến đổi điện áp thành những đường  trên giấy bằng cách sử dụng một bút mực hoặc một bút nhiệt. Máy thu ghi thường được cấu tạo cùng với bộ khuếch đại – chúng là một phần của các thiết bị có đặt sẵn một bộ điều khiển. Khi các bộ phận riêng lẻ của các thiết bị được lắp ráp lại với nhau để khuếch đại, lọc và ghi tín hiệu EOG, mỗi phần của các thiết bị này có thể có một vài bộ điều khiển. Trong trường hợp này, tốt nhất là nên để yên tất cả chúng đấy, tuy nhiên, một bộ điều khiển của mỗi loại được thiết lập ở mức cố định. Thêm nữa, điều quan trọng cần biết là kết quả tổng thể của việc truyền tín hiệu qua các phần của thiết bị có thể là khác nhau, đặc biệt với đáp ứng tần số, từ bất kỳ một thiết lập riêng lẻ nào.

Thiết bị điện đo điện đồ cầu mắt bao gồm nhiều kênh phức hợp cho phép đồng thời thu ghi tín hiệu cùng lúc. Đáng kể nhất là 3 kênh phục vụ cho việc thu ghi tín hiệu của sự dịch chuyển mắt sang trái, sang phải theo phương ngang một cách độc lập cũng như một kênh thu tín hiệu theo phương dịch chuyển thẳng đứng của mắt. Càng nhiều kênh hữu ích để đồng thời thu nhận các kích thích cùng với vận tốc dịch chuyển của mắt. Sự phân biệt là ở chỗ các thiết bị điện tử tạo ra một điện áp tỷ lệ với sự biến đổi, hoặc tỷ lệ với tốc độ của một điện áp EOG phụ thuộc vị trí. Tốc độ của tín hiệu có thể là hữu ích cho việc phân tích sự chuyển động nhanh của mắt, nhưng với tần số cao, mức độ nhiễu trong việc ghi tín hiệu EOG được phân biệt thành tín hiệu có độ nhiễu cao hơn, điều này nói chung là không cho phép đánh giá chính xác vận tốc mắt.

Mỗi kênh trong phần khuếch đại của thiết bị EOG thường chứa 4 khối điều khiển quan trọng: khối tăng ích, offset, khối đáp ứng tần số thấp và khối đáp ứng tần số cao. Khối tăng ích của phần khuếch đại là thay đổi được để phù hợp với sự chuyển động của mắt, ví dụ với sự di chuyển đi 10o, với điện áp EOG liên kết của nó, có thể khuếch đại lên một điện áp định trước hoặc có thể di chuyển bút vẽ đồ thị đi một khoảng cách định trước (giả dụ là 10mm). Điều chỉnh khối tăng ích cho phép một phương pháp trực tiếp và đơn giản liên quan giữa các đường trên đồ thị tới sự di chuyển của mắt. Trong ví dụ tiếp theo, mỗi mm trên giấy đồ thị tương ứng với 1o di chuyển của mắt. Khối tăng ích có thể tăng lên để tăng chi tiết cho chuyển động của mắt để có thể quan sát được, hoặc giảm xuống để mở rộng sự di chuyển của mắt để không tạo ra những đường ngoài giới hạn trên biểu đồ. Thiết lập khối tăng ích thường được điều khiển bởi 2 núm tách biệt nhau, một dùng để điều chỉnh thô với các cài đặt trong phạm vi cố định, và một núm dùng để điều chỉnh tinh. Điều khiển bù, đôi khi còn được gọi là chỉnh điểm không, cho phép với một vị trí đặc biệt của mắt- đó là theo hướng thẳng, được biểu diễn bởi một điện áp cố định, hầu hết thường là điện áp 0, nó sẽ là tâm của bút ghi. Vì điện áp EOG bị trôi theo thời gian, nên việc điều chỉnh lại cả khối tăng ích và khối bù là điều cần thiết theo định kỳ trong suốt quá trình ghi tín hiệu. Điện áp EOG được đo tại các điện cực trên bề mặt có chứa những dao động nhỏ, chúng không có quan hệ với sự di chuyển của mắt và được xem như là nhiễu. Một nguồn nhiễu mà ở đâu cũng có đó là nhiễu công nghiệp- nhiễu 60Hz do sự phát bức xạ điện từ trường bởi tất cả những nguồn năng lượng điện. Điện cực EOG và dây của nó hoạt động như một ăng- ten và thu nhận sóng 60Hz này. Bộ khuếch đại vi sai có đầu vào được thiết kế sao cho có khả năng loại trừ điện áp chung của cả 2 điện cực và chỉ khuếch đại điện áp chênh lệch giữa chúng. Khi cả hai điện cực cùng thu nhận chung một nhiễu công nghiệp, nó sẽ không được khuếch đại trong khi tín hiệu EOG được khuếch đại. Điện áp tỷ lệ với sự di chuyển của mắt, các yếu tố quan tâm ở đây là tín hiệu và tín hiệu thì luôn luôn bị tạp âm làm ảnh hưởng được gọi là nhiễu không mong muốn.

Bộ lọc tần số

Bộ lọc tần số cao và bộ lọc tần số thấp  kiểm soát việc loại bỏ nhiễu không mong muốn và hiện tượng trôi điện áp, nó ảnh hưởng tới sự chính xác của quá trình thu tín hiệu. Nhiễu không mong muốn có thể được tách ra từ  điện áp dựa trên tần số. Điều đó có nghĩa là hầu hết nhiễu thuộc khoảng tần số cao, nhưng trái lại, chuyển động của mắt thuộc tần số thấp hơn. Thiết bị điện tử mà cho điện áp ở tần thấp đi qua đồng thời làm suy giảm điện áp nhiễu ở tần số cao được gọi là bộ lọc tần thấp. Tần số giới hạn trên của một bộ lọc là tần số mà tại đó điện áp bị suy giảm đi 3dB. Thiết lập tần số đi qua bộ khuếch đại EOG được điều chỉnh từng bước khoảng 0.05Hz tới 100Hz. Thiết lập này là một sự cân bằng, bởi vì một vài thông tin hữu ích có trong bản ghi chuyển động của mắt lại thuộc tần số cao giống như nhiễu. Giới hạn của những tần số loại này sẽ làm méo những phần có trong tín hiệu thu được và không đo được chính xác những chuyển động mắt với tần số cao. Nghiên cứu về tần số của chuyển động mắt cho thấy rằng có ít thông tin bị mất nếu tần số cao trên 100Hz được lọc ra, và hầu hết thông tin có tần số dưới 100Hz. Ngưỡng của tần số cao có thể được thiết lập càng cao càng tốt, nhưng khi EOG vốn đã có tạp âm thì thiết lập này thường bị giới hạn tới thấp hơn 100Hz. Giá trị khoảng 30Hz sẽ cho ra một tín hiệu thu có thể chấp nhận được, và những thiết lập thấp hơn có thể sử dụng khi đồ thị biểu diễn tạp âm vượt mức cho phép, nhưng sẽ được phép đo vận tốc thấp và có vẻ như giả tạo. Ý tưởng là, tất cả các thiết bị được sử dụng sẽ có thể tái lập lại một cách chính xác sự thay đổi nhanh xuất hiện trong sự chuyển động của mắt. Một vài máy vẽ đồ thị, dù bằng cách nào cũng không thể dịch chuyển bút ghi nhanh đến mức đủ để ghi lại tín hiệu ở tần số cao. Và ngưỡng giới hạn của tần số cao sẽ thực sự bị giới hạn bởi đặc tuyến tần số của máy thu ghi. Để xem xét vấn đề một cách cẩn thận cần phải thực hiện số hóa trên máy tính. Tốc độ rời rạc hóa (số hóa ) cần phải thấp nhất là 100Hz và có thể cao hơn, các bộ lọc có một tần số giới hạn không vượt quá một nửa tần số lấy mẫu, cần đảm bảo điều này trước khi tín hiệu được đưa tới bộ lấy mẫu, nhằm ngăn ngừa hiện tượng răng cưa.

Máy vẽ đồ thị

Sau khi tín hiệu EOG được khuếch đại một mức thích hợp và được lọc, chúng phải được ghi lại  hình dạng bằng máy vẽ đồ thị, những đường mà tương ứng với sự chuyển động của mắt. Các phương pháp bao gồm: số hóa trực tiếp, lưu trữ trên ổ cứng, hoặc băng FM. Tất cả những phương pháp này có thể được sử dụng đồng thời. Những bản ghi chi tiết tín hiệu EOG có thể có tới 8 kênh thông tin: 2 kênh thể hiện vị trí theo phương ngang, 2 kênh theo phương dọc, một kệnh cho vị trí đích, và thêm vào 4 kênh bổ xung cho vận tốc  của mỗi tín hiệu vị trí. Bộ ghi với số kênh cho phép ít hơn sẽ yêu cầu có bộ chuyển mạch cho đầu vào tín hiệu để cung cấp dữ liệu quan tâm chính cho mỗi phần của ENG. Giấy vẽ được in cùng với hệ thống lưới với đường kẻ nhỏ, thường với khoảng cách 1mm  và tốc độ giấy được điều chỉnh thông qua phạm vi của dụng cụ đo dòng minimeters trên một giây. Bút nhiệt đánh dấu trên giấy là một phương pháp chung của tín hiệu được thu và có những ưu điểm là đơn giản và sạch sẽ. Bút ghi bằng cách sử dụng mực in dưới áp lực thường phức tạp hơn, đòi hỏi thời gian sấy khô mực, và rất lộn xộn, nhưng giấy thường dễ dàng hơn để xử lý bằng cách gấp, và thể hiện có thể được tốt hơn. Hầu hết các đầu ghi hiện đại được uốn cho thẳng hoặc cũng gần thẳng và các lỗi đo lường thường nhỏ hơn.

Các điện cực ghi nhận

Các điện cực ghi nhận và cách đặt điện cực ta đã đề cập đến mục 3.2.3 ở trên.

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN ĐỒ VÕNG MẠC (ERG)

Các thiết bị đo điện đồ võng mạc cũng giống như các thiết bị đo điện nhãn đồ (EOG) ở trên nhưng có một số đặc điểm khác sau  (Quan sát thêm bảng 3.2):

- Tín hiệu ERG có biên độ đỉnh chỉ vào khoảng vài trăm µV và có nhiễu lớn nên việc lấy trung bình tín hiệu là rất quan trọng.

- Bộ tiền khuếch đại ERG thường có băng thông từ 0.3Hz đến 300Hz

- Hệ số khuếch đại từ 103 đến 104 lần

- Trở kháng đầu vào nhỏ nhất là cỡ 10 MΩ

- Điện cực ghi nhận thì khác với EOG và đã được đề cập đến trong mục 3.3.3

# DẠNG TÍN HIỆU MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP

Dấu hiệu lâm sàng của các bài kiểm tra điện sinh lý mắt được rút ra cùng với sự phát triển của công nghệ điện sinh học. Ví dụ như, với sự phát triển nhanh của điện đồ võng  mạc, ta có thể đánh giá được chức năng của võng mạc. Dựa trên việc so sánh các tín hiệu thu được với tín hiệu chuẩn và những chỉ tiêu được rút ra thì ta có thể chẩn đoán được các bệnh cơ bản.

Khi quan sát tín hiệu điện nhãn đồ (EOG) hay tín hiệu (ERG) thấy xuất hiện những triệu chứng bất thường, khác so với tín hiệu chuẩn thì đó chính là biểu hiện về bệnh. Với mỗi loại bệnh khác nhau thì có một dạng tín hiệu điện mắt thu được là khác nhau. Dựa trên những nghiên cứu lâm sàng mà các nghiên cứu có thể đưa ra những biểu hiện của từng loại bệnh khác nhau. Có loại thì suy giảm tín hiệu EOG nhưng tín hiệu ERG không hề bị thay đổi, có loại thì các trường tín hiệu ERG bị suy giảm. Tùy vào các tín hiệu thu được, cùng với những hiểu biết về lâm sàng mà các bác sĩ có thể đưa ra những chẩn đoán chính xác về bệnh. Sau đây chúng ta sẽ đi phân tích một số tín hiệu ghi nhận phát hiện các bệnh thường gặp.

VIÊM SẮC TỐ VÕNG MẠC VÀ CÁC BỆNH LIÊN QUAN

Hình 5.1 Đáp ứng ERG trong bệnh viêm sắc tố võng mạc – RP

Quan sát toàn bộ tín hiệu ERG trong bệnh viêm sắc tố võng mạc (RP –  Retinitis pigmentosa): Cả đáp ứng của tế bào que và tế bào nón đều suy giảm khi mới phát hiện bệnh RP với sự suy giảm một cách rõ rệt là đáp ứng của tế bào que. Khi bệnh đã tiến triển thì gần như các tín hiệu bị suy giảm hết. Rất ít trường hợp xảy ra hiện tượng là sóng b bị suy giảm chỉ còn lại sóng a suy giảm ít hơn ở trường hợp đáp ứng tổng hợp của tế bào que và tế bào nón với kích thích bóng tối.

Hình 5.2 Tín hiệu ERG của người đàn ông 52 tuổi

bị bệnh viêm sắc tố giác mạc bất đối xứng

Quan sát tín hiệu ERG thu được của một người đàn ông 52 tuổi bị mắc chứng bệnh viêm sắc tố võng mạc không cân đối giữa hai mắt. Hình vẽ có độ phân giải 20/20 với cả hai mắt. Hình trên cho thấy hiện tượng bất đối xứng giữa hai mắt. Mắt phải đã không thấy đáp ứng ERG, mắt trái thì bị suy giảm. Còn quan sát trực quan ở hình dưới thì ta đã thấy hiện tượng các sắc tố võng mạc kết thành cục và cả hai mắt lượng mạch máu suy giảm nhiều.

CHỨNG LOẠN DƯỠNG TẾ BÀO NÓN VÀ TẾ BÀO QUE

Người mắc bệnh này, tín hiệu ERG thu được: Tín hiệu đáp ứng với ánh sáng của tế bào hình nón bị suy giảm rất nhiều so với sự suy giảm đáp ứng của tế bào hình que và sự kết hợp đáp ứng của hai loại tế bào này với kích thích bóng tối.

Hình 5.3  Tín hiệu ERG thu được của người đàn ông 47 tuổi

mắc bệnh rối loạn chức năng tế bào nón và tế bào que

CHỨNG RỐI LOẠN HOÀNG ĐIỂM

Hình 5.4 Tín hiệu ERG và tín hiệu EOG của người đàn ông 31 tuồi

mắc bệnh rối loạn hoàng điểm

Nhận thấy, tín hiệu ERG thu được hoàn toàn bình thường, chỉ có tín hiệu EOG là bị suy giảm mạnh.

ĐỘNG MẠCH TRUNG TÂM VÕNG MẠC BỊ TẮC

Bệnh động mạch trung tâm võng mạc bị tắc, viết tắt là CRAO (Central Retinal Artery Occlusion). Quan sát điện đồ võng mạc của một bệnh nhân 77 tuổi bị mắc bệnh CRAO một mắt bên phải nhận thấy: Các trường tín hiệu thu được đều bị suy giảm một cách nghiêm trọng. Trong đáp ứng tổng hợp của tế bào que và tế bào nón với đáp ứng bóng tối thì sóng b bị suy giảm nhiều hơn sóng a.

Quan sát hình vẽ bên dưới.

Hình 5.5 Điện đồ võng mạc của một bệnh nhân 77 tuổi

mắc bệnh CRAO ở mắt phải

Trên đây, nhóm em chỉ đề cập đến một số tín hiệu bệnh khi quan sát bằng điện đồ võng mạc và điện nhãn đồ. Khi thấy sự bất thường trong tín hiệu thì ta đều có thể chẩn đoán đó là một loại tín hiệu bệnh. Cần xem xét, so sánh kỹ với tín hiệu chẩn đoán bệnh tiêu chuẩn để có thể đưa ra kết luận chính xác nhất.

# TỔNG KẾT

Trên đây là những tìm hiểu của nhóm em về điện đồ cầu mắt (EOG) và điện đồ võng mạc (ERG). Qua bài luận nhóm em mong muốn có thể cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản nhất về hai loại tín hiệu điện mắt trên. Người đọc có thể tìm thấy những thông tin về nguồn gốc điện sinh học, phương pháp thu nhận tín hiệu, những tiêu chuẩn cần thiết khi thực hiện phép ghi nhận, dạng tín hiệu chuẩn thu được…Đồng thời qua đề tài, chúng em cũng học tập được rất nhiều điều, ví dụ như:

- Có cơ hội áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế, nâng cao khả năng tìm hiểu, phân tích vấn đề

- Nâng cao được kỹ năng tìm kiếm tài liệu, tiếp cận hơn được với tiếng Anh chuyên ngành Điện tử Y sinh.

- Nâng cao khả năng làm việc theo nhóm

- …

Hiện nay, ngành Điện tử Y sinh đang trong giai đoạn phát triển. Là những sinh viên chuyên ngành Điện tử Y sinh chúng em cũng rất mong muốn có điều kiện để phát triển đề tài, có thể có những báo cáo đầy đủ chi tiết hơn nữa, cung cấp được nhiều thông tin hơn nữa.

Một lần nữa cho phép nhóm em gửi lời cảm ơn thầy giáo Phan Văn Kiên đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ nhóm em hoàn thành đề tài này. Trong quá trình thực hiện đề tài, do kiến thức còn hạn chế nên nhóm em không tránh khỏi sai sót, chúng em rất mong được sự nhận xét góp ý của  thầy và tất cả mọi người để bài luận của nhóm em được hoàn thiện hơn.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

|  | Hà Nội, ngày tháng năm 2010 Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hà Hà Minh Hải |
| --- | --- |

# PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

| STT | Tên tài liệu | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Slide - Sách giáo trình môn học Cơ sở điện sinh học | - Tìm hiểu về cơ sở lý thuyết - Góp phần phân tích vấn đề |
| 2 | Handbook of balance function testing Gary P.Jacobson; Craig W.Newman ; Jack M.Kartush | - Tìm hiểu nguyên lý, phương pháp thực hiện |
| 3 | Electrophysiology of Vision – Clinical Testing and Applications ; Byron L.Lam | - Tìm hiểu nguyên lý, bản chất, phương pháp thực hiện |
| 4 | - Các trang web: http://www.dientuvietnam.net/ http://vbeg.org/ www.thietbiysinh.com.vn/ http://kemike.sweb.cz/medic/entries/ELECTROOCULOGRAPH.html http://tusach.thuvienkhoahoc.com/wiki/Sách:Điện_từ_sinh_học | - Học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kiến thức |